## Foglio4
DPT/SC/SSD/SS | REFERENTE | Descrizione della nuova apparecchiatura richiesta | Motivazione richiesta | In caso di SOSTITUZIONE | In caso di NUOVA ACQUISIZIONE | Tipo di apparecchiatura RICHIESTA | temperatura | Litri/capacità | Configurazione | Contenuto | Destinazione prevalente del contenuto | Necessita di monitoraggio della temperatura per intervento urgente in caso di guasto?
BLOCCO OPERATORIO | TROISI TIZIANA-SAGREDINI RAFFAELLA | Frigorifero | Sostituzione | 1005025272 |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta (indicativamente massimo 6-700 litri) | riapiani | Campioni biologici kit diagnostici Farmaci Sangue ed emoderivati | Assistenza | SI
BLOCCO OPERATORIO | TROISI TIZIANA-SAGREDINI RAFFAELLA | Frigorifero | Sostituzione | 1005025070 | no | Frigo +4 / congelatore -20°C | combinato | Singola porta (indicativamente massimo 6-700 litri) | riapiani | Campioni biologici kit diagnostici Farmaci Sangue ed emoderivati | Assistenza | SI
NIDO |  | Frigorifero Sottobanco | Sostituzione apparecchiatura vetusta |  |  | Frigo +4 (sottobanco) | 4 | sottobanco |  | latte e kit IVD | assistenza
LACTARIUM |  | Frigorifero | Sostituzione apparecchiatura vetusta |  |  | Frigo +4 | 4 | 350 | 5 ripiani | latte | assistenza
GINECOLOGIA | AGOSTINIS | Congelatore -20°C | Nuova acquisizione |  | Impianti e spazi già valutati e presenti SI/NO | Congelatore -20°C | -20 | Doppia porta (indicativamnete 1400 litri) | cassetti | Campioni biologici Sangue ed emoderivati | Ricerca | NO
Clinica Ostetrica e Ginecologica | Prof. Giuseppe Ricci | Congelatore per la conservazione fino a -80°C per impiego di laboratorio modello verticale ad uno sportello | Nuova acquisizione | indicare numero invetario apparecchiatura da sostituire | Possibile locazione: stanza frigoriferi al primo piano della palazzina laboratori | Congelatore -80°C | -80 | Singola porta (indicativamente massimo 6-700 litri) | riapiani | Campioni biologici Sangue ed emoderivati | Ricerca | SI
Fisiopatologia della Riproduzione PMA | Prof. G. Ricci | Frigorifero +4°C sottobanco o Frigorifero +4°C | Sostituzione (domestico) | 1005025908 |  | Frigo +4 (sottobanco) | 4 | Singola porta (indicativamente massimo 6-700 litri) | riapiani | kit diagnostici Farmaci | Assistenza | SI | da chiiarire tipologia frigo
GINECOLOGIA DEGENZE | FRIDGE LIONETTI | Frigorifero +4°C sottobanco o Frigorifero +4°C | necessitiamo di un frigorifero di dimensioni ridotte | 1005026557 |  | Frigo +4 (sottobanco) | 4 |  | riapiani | farmaci, kit prelievi | Assistenza | SI | da chiiarire tipologia frigo
area Degenze Ostetriche-Gest grav a Rischio | dott Maso, coord Dipietro | frigorifero biomedicale con congelatore | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 005027715 frimed | Impianti e spazi già valutati e presenti NO | Frigo +4 / congelatore -20°C | combinato | Doppia porta (indicativamnete 1400 litri) | ripiani | Campioni biologici kit diagnostici Farmaci Sangue ed emoderivati | Assistenza | SI
Genetica | Sergio Crovella | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005027330 | nessuna nuova acquisizione | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta (indicativamente massimo 6-700 litri) | cassetti | Campioni biologici | Ricerca | SI
Genetica | Sergio Crovella | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026163 | nessuna nuova acquisizione | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta (indicativamente massimo 6-700 litri) | cassetti | Campioni biologici | Ricerca | SI
Clinica Pediatrica | Egidio Barbi | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta (frigo congelatore combinato domestico) |  | Impianti e spazi già valutati e presenti SI | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta (indicativamente 700 litri) | cassetti | Campioni biologici Sangue ed emoderivati, kit diagnostici | Assistenza e Ricerca | SI
Clinica Pediatrica | Egidio Barbi | Congelatore -80°C | Nuova acquisizione |  | Impianti e spazi già valutati e presenti SI | Congelatore -80°C | -80 | Singola porta (indicativamente massimo 6-700 litri) | ripiani | Campioni biologici Sangue ed emoderivati | Assistenza e Ricerca | SI
Clinica Pediatrica | Egidio Barbi |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta |  |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta (indicativamente 5-700 litri) | ripiani | Campioni biologici Sangue ed emoderivati , kit diagnostici | Assistenza e Ricerca | SI
Clinica Pediatrica | Egidio Barbi | combinato | Sostituzione apparecchiatura vetusta (frigo domestico) |  |  | Frigo +4 / congelatore -20°C | combinato | Singola porta (indicativamente frigo 180 litri + congelatore 100 litri) | frigo con ripiani; congelatore con cassetti | Campioni biologici Sangue ed emoderivati, kit diagnostici | Assistenza e Ricerca | SI
Genetica | D'Adamo | combinato |  |  |  | Frigo +4 / congelatore -20°C KRFDE 2711 | combinato |  |  |  | ricerca | SI
Genetica | D'Adamo | Congelatore -20°C |  |  |  | Congelatore -20°C | -20 |  |  |  | ricerca | SI
Genetica | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026174 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005027041 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026142 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005027330 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026961 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -80°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025645 |  | Congelatore -80°C | -80 | Singola porta | riapiani | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -80°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025132 |  | Congelatore -80°C | -80 | Singola porta | riapiani | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -80°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026185 |  | Congelatore -80°C | -80 | Singola porta | riapiani | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026301 |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | assistenza | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026153 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | assistenza | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026133 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | kit / reagenti | assistenza | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026149 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | sangue | assistenza | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026122 |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | assistenza | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025230 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025224 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025206 |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025219 |  | Frigo +4 (sottobanco) | 4 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005026971 |  | Frigo +4 (sottobanco) | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025203 |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025648 |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005025204 |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini |  | Sostituzione apparecchiatura vetusta | 1005028217 |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -80°C | Nuona acquisizione |  |  | Congelatore -80°C | -80 | Singola porta | ripiani | campioni biologici | ricerca
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | combinato | Nuona acquisizione |  |  | Frigo +4 / congelatore -20°C | combinato | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca
Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Paolo Gasparini | Congelatore -20°C | Nuona acquisizione |  |  | Congelatore -20°C | -20 | Singola porta |  | campioni biologici | ricerca
Pediatria | NOT |  |  |  |  | Frigo +4 | 4 | Singola porta |  | kit / reagenti | ricerca | SI

## requisiti
Destinazione prevalente del contenuto | DPT/SC/SSD/SS | DESCRIZIONE | Temperatura di esercizio | Capacità in litri | Refrigerazione | Ingobro | Porta | Materiali costruttivi interni | Configurazione interna minima | Accessori/allarmi minimi
Assistenza e Ricerca | Clinica Pediatrica | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza e Ricerca | Clinica Pediatrica | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza e Ricerca | Genetica | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca | Genetica | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Ricerca | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza | Microbiologia | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza | Microbiologia | Congelatore -20°C | -20°C | 600 l - 700 l | - Compressore ermetico - Refrigerazione ventilata - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autolimentata
Assistenza | area Degenze Ostetriche-Gest grav a Rischio | Frigo +4 / congelatore -20°C | +4*C / -20°C | indicativamente 200 + 100 | - doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | 2 porte cieche | acciaio inox | frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassetti | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza e Ricerca | Genetica | Frigo +4 / congelatore -20°C | +4*C / -20°C | indicativamente 350 + 350 | - doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | 2 porte cieche | acciaio inox | frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 ripiani | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza | PMA lab | Frigo +4 / congelatore -20°C | +4*C / -20°C | indicativamente 200 + 100 | - doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | 2 porte cieche | acciaio inox | frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassetti | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza | Stanza cellule LAB-piano terra | Frigo +4 / congelatore -20°C | +4*C / -20°C | indicativamente 200 + 100 | - doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | 2 porte cieche | acciaio inox | frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassetti | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza | Stanza cellule LAB-piano terra CYTATION | Frigo +4 / congelatore -20°C | +4*C / -20°C | indicativamente 200 + 100 | - doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | 2 porte cieche | acciaio inox | frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassetti | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza | LAB ANALISI stanza compressori. SERVE?? | Frigo +4 / congelatore -20°C | +4*C / -20°C | indicativamente 200 + 100 | - doppio compressore con circuiti indipendenti - Refrigerazione ventilata del vano frigorifero - statico per il vano congelaore - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici a norma di legge |  | 2 porte cieche | acciaio inox | frigo con 3 ripiani in acciaio INOX; congelatore con 3 cassetti | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna; - ruote con freni
Assistenza | Clinica Pediatrica | Congelatore -20 (sottobanco) | -20°C | circa 150 l | Refrigernati a norma di legge | H massima circa 84 | singola porta cieca | acciaio inox | 3 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;
Assistenza e Ricerca | Clinica Pediatrica | Congelatore -80°C | -80°C | 500l - 650l 400 scatole di vials | Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant) |  | singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate | inox AISI 304 o soluzione equivalente | 4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione
Ricerca | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -80°C | -80°C | 500l - 650l 400 scatole di vials | Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant) |  | singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate | inox AISI 304 o soluzione equivalente | 4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione
Ricerca | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -80°C | -80°C | 500l - 650l 400 scatole di vials | Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant) |  | singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate | inox AISI 304 o soluzione equivalente | 4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione
Ricerca | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Congelatore -80°C | -80°C | 500l - 650l 400 scatole di vials | Evaporazione statica. Sistema di Refrigerazione a Gas Naturali (F-GAS compliant) |  | singola porta cieca, con almeno 4 controporte interne coibentate | inox AISI 304 o soluzione equivalente | 4 ripiani in acciaio INOX aisi 304 o soluzione equivalente | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - illuminazione a LED - Serratura con chiave; - Ruote - centralina autoalimentata - valvola di compensazione
Assistenza | LACTARIUM | Frigo +4 | +4°C | 350 l - 450 l | - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza | GINECOLOGIA DEGENZE | Frigo +4 | +4°C | 350 l - 450 l | - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 5 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Frigo +4 | +4°C | 500 l - 700 l | - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 6 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza | Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica avanzata | Frigo +4 | +4°C | 500 l - 700 l | - Compresso ermetico - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge |  | singola porta cieca | acciaio inox | 6 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza | FARMACIA - DEPOSITO | Frigo +4 | +4°C | 1400 l | - doppio compresso ermetico - separazione interna tra i due vani - Refrigerazione ventilata, - sbrinamento automatico. - evaporazione automatica dell’acqua di condensa - impianto frigo tropicalizzato; - refrigeranti ecologici ecologici a norma di legge |  | doppia porta | acciaio inox | 6 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Allarme sonda guasta; - Serratura con chiave; - Luce interna LED; - Ruote - centralina autoalimentata
Assistenza | NIDO | Frigo +4 (sottobanco) | +4°C | circa 150 l | Refrigernati a norma di legge | H massima circa 84 | singola porta cieca | acciaio inox | 3 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;
Assistenza | Fisiopatologia della Riproduzione PMA | Frigo +4 (sottobanco) | +4°C | circa 150 l | Refrigernati a norma di legge | H massima circa 84 | singola porta vetrata | acciaio inox | 3 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;
Assistenza | Radiologia | Frigo +4 (sottobanco) | +4°C | circa 150 l | Refrigernati a norma di legge | H massima circa 84 | singola porta vetrata | acciaio inox | 3 ripiani in acciaio INOX | - Allarme temperatura min/max; - Allarme porta aperta; - Serratura con chiave; - Luce interna;

## riassunto
| assistenza | ricerca | mix | TOT | € medio + IVA | assistenza | ricerca | mix | TOT
Frigo +4 | 4 |  |  | 4 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 9200
Frigo +4 doppia porta | 1 |  |  | 1 | 3500 | 3500
Frigo sottobanco | 2 |  |  | 2 | 1800 | 3600 | 0 | 0 | 3600
combinati | 3 |  | 1 | 4 | 2500 | 7500 | 0 | 2500 | 10000
combinato doppia porta |  |  |  | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0
cong -20 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2900 | 8700 | 14500 | 8700 | 31900
cong - 20 doppia porta |  |  |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
cong -80 |  | 3 | 1 | 4 | 9000 | 0 | 27000 | 9000 | 36000
26
[6 empty] | assistenza | ricerca | mix | TOT
[6 empty] | 32500 | 41500 | 20200 | 90700 | NO IVA
[6 empty] | assistenza | ricerca | mix | TOT
[6 empty] | 39650 | 50630 | 24644 | 110654 | IVA