## Slide 1
POLI

## Slide 2
Italia

## Slide 3
Metodo PRAM:
monitoraggio emodinamico battito battito

## Slide 4: Metodi Pulse Contour PCM
La forma dell’onda di pressione
Trasduttore di pressione
Accesso arterioso

## Slide 5
Arterial catheter
BP Transducer
Any
Any
Option n.1 - MostCare Up STAND ALONE
  ABP from transducer – direct connection

## Slide 6
Option n.3 - MostCare Up with other patient monitors (best solution)
  Y cable (coming soon)
Y cable for
Edwards transducer
Example of Philips monitor
Example of Edwards transducer

## Slide 7
un sistema di
monitoraggio emodinamico
CO = SV * HR
che si basa sull’analisi battito battito e in tempo reale della forma dell’onda di pressione arteriosa
A differenza da molti altri sistemi che invece fissano il valore dell’impedenza cardiovascolare Z(t) sulla base di:
Calibrazione esterna
Dati antropometrici/sesso/età …
Ogni paziente è unico!
DO2 = CO * CaO2
Cardiac Output

## Slide 8: Ogni paziente è unico
Espansione radiale
P
t
Il battito cardiaco
t
POLSO
Onde riflesse dalla periferia al cuore
Onda dal cuore alla periferia
Le contrazioni del cuore e la risposta del sistema vascolare generano forme d’onda di pressione arteriosa
molto diverse fra loro

## Slide 9: Ogni paziente è unico
Sys =135 mmHg, Dia=60 mmHg; MAP=85 mmHg;
HR=90 beats/min;
Il battito cardiaco

## Slide 10: Metodi PCM
Impedenza cardiovascolare
O. Frank
1 Frank O. Die Grundform des arteriellen Pulses. Z Biol. 1899; 37:483-526
Come?

## Slide 11: Metodi PCM
Calibrazione con Bolo
Dati antropometrici
Impedenza cardiovascolare

## Slide 12: Ogni paziente è unico

## Slide 13: Pressure Recording Analytical Method
PRAM
PRAM è l’unico metodo che deriva lo Stroke Volume
esclusivamente dalla curva di pressione arteriosa, battito-battito,
senza alcuna calibrazione o dato pre-stimato

## Slide 14: PRAM
1000 Hz
Il campionamento a 1000Hz permette di individuare perfettamente i punti critici della curva anche in pazienti patologici ed instabili.
La forma d’onda, l’ampiezza e le latenze della curva pressoria possono dire molto!
MostCare esegue un’analisi battito-battito della morfologia dell’onda
1000 Hz
MostCare individua e visualizza real time il punto di dicrota
100 Hz

## Slide 15: PRAM
SM. Romano
SV = stroke volume P(t) = pressure waveform f2(pe) = function of expected mean pressure f1(pm) = function of measured mean pressure fi(P(t)) = characteristic function of the pressure points fj(P(t)) = characteristic function of the pressure points

## Slide 16: PRAM
Battito battito
Psys
Psys
P
C

## Slide 17: PRAM
Battito battito
Psys
Psys

## Slide 19
Terapia Intensiva
Pediatria
Cardiologia
Anetesia

## Slide 20: MostCare® - Studi e validazione
Vigileo
Estesa letteratura
Metodo di Fick
Termodiluizione con Swan Ganz
Ecografia
VALIDAZIONE
PiCCO
Vigilance
NICOM
C O N F R O N T O

## Slide 21: MostCare® - letteratura e applicabilità
Ampia applicabilità
Il metodo PRAM non dipende da alcuna forma di calibrazione esterna o normalizzazione antropometrica.
MostCare® può dunque essere usato indistintamente su quasi ogni tipo di paziente ad alto rischio, sia in condizioni di stabilità che di alta instabilità emodinamica, soprattutto laddove l’uso di un monitoraggio emodinamico più invasivo non sarebbe giustificato, ad esempio in
  TI generale
  TI post-chirurgica
  TI neonatale e pediatrica
  TI cardiologica
  Chirurgia vascolare e sala di emodinamica
  Chirurgia addominale maggiore
  Chirurgia cardiotoracica
  Chirurgia ortopedica, osterica e ginecologica
TERAPIA INTENSIVA
SALA OPERATORIA

## Slide 22: MostCare® - Studi e validazione
  Recenti studi hanno dimostrato l’accuratezza di MostCare® anche in:
  Chirurgia Vascolare1
  Cardiochirurgia2,3 , pazienti supportati con VAD4 e IABP3,5
  Pazienti Settici6 e Traumatizzati7
  Pazienti Emofiltrati8,9
  Pazienti Cardiologici10,11
  Pazienti Pediatrici e Neonatali12,13
Romagnoli S et al. FloTrac/VigileoTM (Third Generation) and MostCare®/PRAM Versus Echocardiography for Cardiac Output Estimation in Vascular Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013
Barile et al. Cardiac Index Assessment by the Pressure Recording Analytic Method in Critically Ill Unstable Patients After Cardiac Surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013
Zangrillo A et al. Cardiac index validation using the pressure recording analytic method in unstable patients. J Cardiothorac Vasc Anesth 2010;24: 265-9
Scolletta S et al. Pulse wave analysis to assess systemic blood flow during mechanical biventricular support. Perfusion 2006;21: 1-4
Scolletta S et al. An uncalibrated pulse contour method to measure cardiac output during aortic counterpulsation. Anesth Analg 2011;113: 1389-95
Franchi F et al. Comparison between an uncalibrated pulse contour method and thermodilution technique for cardiac output estimation in septic patients. Br J Anaesth 2011;107: 202-8
Franchi F et al. Echocardiography and pulse contour analysis to assess cardiac output in trauma patients. Minerva Anestesiol 2013;79: 137-46
Giglioli C et al. Effects of ULTRAfiltration vs DIureticS on clinical neurohormonal and hemodynamic variables in patients with deCOmpensated heart failure: the ULTRADISCO study. Eur J Heart Fail 2011;13: 337-346.
Ricci Z et al. Assessment of modified ultrafiltration hemodynamic impactby pressure recording analytical method during pediatric cardiac surgery. Pediatr Crit Care Med 2013;14: 390-95
Giglioli C et al. Hemodynamic changes acutely determined by primary PCI in STEMI patients evaluated with a minimally invasive method. World J Cardiovasc Dis 2013;3: 69-72
Giglioli C et al. Hemodynamic effects in patients with atrial fibrillation submitted to electrical cardioversion. Int J Cardiol 2013 July 24; pii: S0167-5273(13)01243-6.
Calamandrei M et al. Assessment of cardiac output in children: a comparison between the pressure recording analytical method (PRAM) and the Doppler echocardiography method -a pilot study. Pediatr Crit Care Med 2008;9: 310-2
Ricci Z et al. Hemodynamic monitoring by pulse contour analysis in critically ill children with congenital heart disease. Pediatr Crit Care Med 2011;12: 608-9
Estesa letteratura

## Slide 23: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
Blood flow assessment by arterial pressure wave without external calibration
Romano SM, Conti AA, Giglioli C, Margheri M, Valente S, Gensini GF, Conti A.
Computers in Cardiology 2006; 33: 293-6.
Pazienti: 50 pazienti cardiopatici in ICU
Comparazione dei valori di CI
ottenuti con
Termodiluizione
PRAM
r2 = 0,76
Bias = -0,03 ± 0,42 l/min/m2
1/1

## Slide 24: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
  Paziente settico

## Slide 25: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
Chirurgia VASCOLARE
J Cardiothorac Vasc Anesth 2013 Dec;27(6): 1114-21

## Slide 26: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
“Comparison between MostCare and Echo-Doppler for cardiac output measurement: an observational study”
15 centri coinvolti di cui 3 esteri (UK, Spagna, Francia) e 12 italiani (fra cui Padova, Milano, Ancona, Firenze, Siena, Pisa, Roma, Foggia)
400 pazienti arruolati
Submitted in march 2015
STUDIO MULTICENTRICO
Ecografia

## Slide 27: Nuova Letteratura
I.F. 6.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27097293
Notes: Impact Factor: 14.723
European Heart Journal
http://eurheartj.oxfordjournals.org/
Impact Factor: 6.577
Eur J Heart Fail
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1879-0844/issues
Vy_A20 - Giglioli C, Landi D, Cecchi E, Chiostri M, Gensini GF, Valente S, Ciaccheri M, Castelli G, Romano SM. Effects of ULTRAfiltration vs DIureticS on clinical neurohormonal and hemodynamic variables in patients with deCOmpensated heart failure: the ULTRADISCO study. Eur J Heart Fail 2011;13(3): 337-46.
Impact Factor: 6.175
International Journal of Cardiology
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-cardiology7
Editor-in-Chief: Prof. Andrew J.S. Coats
Vy_A29 - Romano SM. Cardiac cycle efficiency: A new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system. Int J Cardiol 2012 Mar;155(2): 326-7.
Impact Factor: 5.544
Intensive Care Medicine
http://www.springer.com/medicine/critical+care+and+emergency+medicine/journal/134
Editor-in-Chief: Elie Azoulay
Vy_A38 - Scolletta S, Bodson L, Donadello K, Taccone FS, Devigili A, Vincent JL, De Backer D. Assessment of left ventricular function by pulse wave analysis in critically ill patients. Intensive Care Med 2013;39: 1025-33.
Impact Factor: 5.04
Critical Care
http://ccforum.com/
Editor-in-Chief: Jean-Louis Vincent, Erasme University Hospital
Vy_A51 - Romagnoli S, Ricci Z, Quattrone D, Tofani L, Tujjar O, Villa G, Romano SM, De Gaudio A. Accuracy of invasive arterial pressure monitoring in cardiovascular patients: an observational study. Crit Care 2014 Nov 30;18(6):644.

## Slide 28: Multicenter paper
Obiettivo

## Slide 29: Multicenter paper
Metodi: spiegazione del metodo PRAM

## Slide 30: Multicenter paper
Metodi
Doppler Echocardiography
Notes: Limitations of CO!

## Slide 31: Multicenter paper – Prof. Scolletta (confidential)
3.

## Slide 32: Multicenter paper – Prof. Scolletta (confidential)
3.

## Slide 33: Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)
3.

## Slide 34: Multicenter paper – Prof. Scolletta (confidential)
3.

## Slide 35: Multicenter paper – Prof. Scolletta (confidential)
4. Speciali «prudenze»
  Blinded: 2 different operators
  5 vs 5 beats to avoid respiratory cycle artifacts
  Indipendent CRO (contract research organisation)
  30 patients (minimum) per center

## Slide 36: Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)
5. Results

## Slide 37: Multicenter paper
1.95 to 9.90
1.82 to 9.75

## Slide 38: Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)

## Slide 39: Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)

## Slide 40: Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)

## Slide 41
Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)

## Slide 42: Multicenter paper – Prof. Scolletta
Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)
Notes: Influence of different centers: Cochran Q statistics

## Slide 43: Multicenter paper
Perché PE è così differente da centro a centro?
  Qualità echo
  Sito incannulazione arteriosa

## Slide 44: Multicenter paper - Prof. Scolletta (confidential)

## Slide 45: Multicenter paper

## Slide 46: Multicenter paper – Prof. Scolletta confidential

## Slide 47: Multicenter paper

## Slide 48: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
  Pazienti con contropulsatore
Scolletta S, Franchi F, Taccone FS, Donadello K, Biagioli B, Vincent JL:"An Uncalibrated Pulse Contour Method to Measure Cardiac Output During Aortic Counterpulsation", Anesth Analg. 2011 Dec;113(6):1389-95
Onorati F, Santini F, Amoncelli E, Campanella F, Chiominto B, Faggian G, Mazzucco A.: "How should I wean my next intra-aortic balloon pump? Differences between progressive volume weaning and rate weaning.", J Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Apr 19.
Zangrillo A, Maj G., Monaco F, Scandroglio AM, Nuzzi M, Plumari V. et al: "Cardiac Index Validation Using the Pressure Recording Analytic Method in Unstable Patients". Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, Vol 24, No 2 (April), 2010: pp 265-269.
Figure 4. Bland-Altman plots of cardiac output (CO) obtained with intermittent thermodilution (ThDCO) and pulse contour (MostCare-CO) for all 106 measurements. Dashed black lines show the limits of agreement (bias ( 2.2 SD). Thin dashed gray lines show the 95% confidence interval of limits of agreement.
Figure 3. The polar plot shows the direction of cardiac output (CO)
changes (trending ability). This was obtained by converting the serial
pairs of CO readings from the thermodilution method (x-axis) and the
MostCare system (y-axis) to polar coordinates.22 The mean change
in CO ('CO) is shown by the distance from the center of the plot and
the agreement is indicated by the angle with the horizontal axis.
Thus, the better the agreement between CO measurements, the
closer the data pairs will be to the horizontal axis. The dashed lines
represent the limits of good agreement ((0.5 L/min); in this plot,
only 8 data points (11.3%) lie outside these limits, showing the good
trending ability of the MostCare system.

## Slide 49: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
  Pediatrico e neonatale
Pediatric Crit Care Med, 2008; 9(3).
48 Paediatric Patients aged 1month-18 years
Comparison of CI by PRAM and
Doppler echocardiography
Slope 0.98 intercept -0.15
r2=0,99
Bias= 0,12 ± 0,27 l/min/m2

## Slide 50: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
Cardiac Efficiency Improvement after Slow Continuous Ultrafiltration Is Assessed by Beat-to-Beat Minimally Invasive Monitoring in Congestive Heart Failure Patients: A Preliminary Report1
Effects of ULTRAfiltration vs DIureticS on clinical neurohormonal and hemodynamic variables in patients with decompensated heart failure: the ULTRADISCO study2
    Pazienti in ultrafiltrazione
Giglioli C, Landi D, Gensini GF, Valente S, Cecchi E, Scolletta S, Chiostri M, Romano SM: "Cardiac Efficiency Improvement after Slow Continuous Ultrafiltration Is Assessed by Beat-to-Beat Minimally Invasive Monitoring in Congestive Heart Failure Patients: A Preliminary Report" Vol. 29, No. 1, 2010 Blood Purif 2010;29:44-51
Giglioli C, Landi D, Cecchi E, Chiostri M, Gensini GF, Valente S, Ciaccheri M, Castelli G, Romano SM: "Effects of ULTRAfiltration vs DIureticS on clinical neurohormonal and hemodynamic variables in patients with deCOmpensated heart failure: the ULTRADISCO study"; Eur J Heart Fail. 2010 dec 3.

## Slide 51: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
    Pazienti in ultrafiltrazione
Pediatr Crit Care Med. 2013

## Slide 52: MostCare® - letteratura e applicabilità
Validazione e applicabilità
    Pazienti in ultrafiltrazione
Pediatr Crit Care Med. 2013

## Slide 53
Heart Mate 1
Scolletta S, Miraldi F, Romano SM, Muzzi L: "Continuous cardiac output monitoring with an uncalibrated pulse contour method in patients supported with a mechanical pulsatile assist device"; icvts, published online March 31, 2011
Scolletta S, Gregoric ID, Muzzi L, Radovancevic B, Frazier OH. “Pulse wave analysis to assess systemic blood flow during mechanical biventricular support”. Perfusion. 2006;21:1-4.
    Pazienti con supporto ventricolare
Continuous cardiac output monitoring with an uncalibrated pulse contour method in patients supported with a mechanical pulsatile assist device1
Pulse wave analysis to assess systemic blood flow during mechanical biventricular support2
Validazione

## Slide 54
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
Sala di EMODINAMICA
Valvole percutanee:
POSTER:
Romagnoli S, Romano SM, Bevilacqua S, Ciappi F, Lazzeri C, Visco C, Zuppani B, Dini D. "MostCare, a minimally invasive hemodynamic monitor during a complicated percutaneous procedure" WFSICCM, Firenze 30th August 2009
CASE REPORT:
Romagnoli S, Romano SM, Bevilacqua S, Lazzeri C, Santoro G, Ciappi F, Gelsomino S, Dini D: "Pulse Contour Cardiac Output Monitoring During a Complicated Percutaneous Aortic Valve Replacement". J Cardiothorac Vasc Anesth. 2010 Apr;24(2):303-5
POSTER:
Romagnoli S, Romano M, Lazzeri C, Santoro G, Meucci F, Quattrone D, Dini D, De Gaudio A: "Cardiac cycle efficiency: a new index for cardiac work estimation tested during aortic valve plasty", 30th ISICEM, 9-12 March 2010, Brussels, Belgium, Critical Care 2010, 14(Suppl 1):P127
Notes: A Firenze (Careggi), seguono sempre l’emodinamica del paziente con il MostCare sia in sala di emodinamica sia in SO vascolare per 2 motivi principali:
Spesso non hanno più di un’arteria
Il MostCare è un sistema NON CALIBRATO che risponde immediatamente alle variazioni dell’impedenza vascolare collegate al clampaggio/declampaggio dei grossi vasi

## Slide 55
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
Notes: A Firenze (Careggi), seguono sempre l’emodinamica del paziente con il MostCare sia in sala di emodinamica sia in SO vascolare per 2 motivi principali:
Spesso non hanno più di un’arteria
Il MostCare è un sistema NON CALIBRATO che risponde immediatamente alle variazioni dell’impedenza vascolare collegate al clampaggio/declampaggio dei grossi vasi

## Slide 56
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®

## Slide 57
Risposta Rapida!
CCE ↑
dP/dt ↑
… se la contrattilità è preservata
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
Sala di EMODINAMICA
Valvole percutanee:
Notes: A Firenze (Careggi), seguono sempre l’emodinamica del paziente con il MostCare sia in sala di emodinamica sia in SO vascolare per 2 motivi principali:
Spesso non hanno più di un’arteria
Il MostCare è un sistema NON CALIBRATO che risponde immediatamente alle variazioni dell’impedenza vascolare collegate al clampaggio/declampaggio dei grossi vasi

## Slide 58
Risposta Rapida!
CCE ↑
dP/dt ↑
… se la contrattilità è preservata
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
Sala di EMODINAMICA
Valvole percutanee:
Notes: A Firenze (Careggi), seguono sempre l’emodinamica del paziente con il MostCare sia in sala di emodinamica sia in SO vascolare per 2 motivi principali:
Spesso non hanno più di un’arteria
Il MostCare è un sistema NON CALIBRATO che risponde immediatamente alle variazioni dell’impedenza vascolare collegate al clampaggio/declampaggio dei grossi vasi

## Slide 59
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
EMODINAMICA
CARDIOLOGIA INTERVENTISTA
ELETTROFISIOLOGIA
UTIC
CARDIOVERSIONE ELETTRICA:
Giglioli C, Nesti M, Cecchi E, Landi D, Chiostri M, Gensini GF, Spini V, Romano SM. Hemodynamic effects in patients with atrial fibrillation submitted to electrical cardioversion. Int J Cardiol 2013 Oct 9;168(4): 4447-50.
+SV,+CCE,-SVR: se HR>90bpm sono più lenti a recuperare, ma migliorano molto di più.
Pci in STEMI:
Giglioli C, Tujjar O, Cecchi E, Landi D, Chiostri M, Valente S, Baldereschi GJ, Meucci F, Gensini GF, Romano SM. Hemodynamic changes acutely determined by primary PCI in STEMI patients evaluated with a minimally invasive method. World J Cardiovasc Dis 2013;3: 69-72.
-HR, -SVR, = CO, +SV, +CCE à Miglioramento della performance cardiaca
IPOTERMIA TERAPEUTICA
Notes: Cardioversione elettrica su pazienti in Fibrillazione Atriale.
+SV,+CCE,-SVR
Se partono con HR>90bpm sono più lenti a recuperare, ma migliorano molto di più!
Vy_A43 – Intervento percutaneo alle coronarie sui post infartuati STEMI
(ST segment Elevation Myocardial Infarction)
-HR, -SVR, = CO, +SV, +CCE à Miglioramento della performance cardiaca
CO non è sufficiente a valutare l’emodinamica: è rimasto invariato perché tutti gli altri fattori hanno compensato

## Slide 60
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
EMODINAMICA
CARDIOLOGIA INTERVENTISTA
ELETTROFISIOLOGIA
UTIC
PACEMAKER:
CRT
Ottimizzazione
Notes: Cardioversione elettrica su pazienti in Fibrillazione Atriale.
+SV,+CCE,-SVR
Se partono con HR>90bpm sono più lenti a recuperare, ma migliorano molto di più!
Vy_A43 – Intervento percutaneo alle coronarie sui post infartuati STEMI
(ST segment Elevation Myocardial Infarction)
-HR, -SVR, = CO, +SV, +CCE à Miglioramento della performance cardiaca
CO non è sufficiente a valutare l’emodinamica: è rimasto invariato perché tutti gli altri fattori hanno compensato

## Slide 61
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
EMODINAMICA
CARDIOLOGIA INTERVENTISTA
ELETTROFISIOLOGIA
UTIC
PACEMAKER:
CRT
Ottimizzazione
From 80 bpm to 60 bpm
HR back to 80 bpm
HR back to 60 bpm
↓ HR: 80  60 bpm
↑ SV: ~55  ~70 ml
↑ CCE: ~0.1  ~0.4
== CO: ~4.40  ~4.24 L/min
Notes: Cardioversione elettrica su pazienti in Fibrillazione Atriale.
+SV,+CCE,-SVR
Se partono con HR>90bpm sono più lenti a recuperare, ma migliorano molto di più!
Vy_A43 – Intervento percutaneo alle coronarie sui post infartuati STEMI
(ST segment Elevation Myocardial Infarction)
-HR, -SVR, = CO, +SV, +CCE à Miglioramento della performance cardiaca
CO non è sufficiente a valutare l’emodinamica: è rimasto invariato perché tutti gli altri fattori hanno compensato

## Slide 62
LETTERATURA ed ESPERIENZE
MostCare®
EMODINAMICA
CARDIOLOGIA INTERVENTISTA
ELETTROFISIOLOGIA
UTIC
PACEMAKER:
CRT
Ottimizzazione
From 80 bpm to 60 bpm
HR back to 80 bpm
HR back to 60 bpm
↓ HR: 80  60 bpm
↑ SV: ~55  ~70 ml
↑ CCE: ~0.1  ~0.4
== CO: ~4.40  ~4.24 L/min
Notes: Cardioversione elettrica su pazienti in Fibrillazione Atriale.
+SV,+CCE,-SVR
Se partono con HR>90bpm sono più lenti a recuperare, ma migliorano molto di più!
Vy_A43 – Intervento percutaneo alle coronarie sui post infartuati STEMI
(ST segment Elevation Myocardial Infarction)
-HR, -SVR, = CO, +SV, +CCE à Miglioramento della performance cardiaca
CO non è sufficiente a valutare l’emodinamica: è rimasto invariato perché tutti gli altri fattori hanno compensato

## Slide 63
Interfaccia utente
Accensione e inizio monitoraggio
Pochi semplici passi:
Collegare i cavi e accendere (o riprendere da stand-by)
Nuovo monitoraggio (caricare nuovi crediti se finiti)
Peso e altezza (eventuale modifica di altre info pre-settate)
(Azzerare ABP e) iniziare il monitoraggio

## Slide 64
Interfaccia utente
Aree dello schermo
Barra in Alto
Curve
Trend
/altre funzioni
Parametri
Parametri

## Slide 65
Autoscale
Filtro dinamico
Menu dicrota
L’importanza della qualità del segnale
Filtro dinamico di ottimizzazione

## Slide 66
Parametri
CO / SV invertibili
CVP fissa
dP/dtmax rosso se > 1.7

## Slide 67
Variabili emodinamiche |  | Formule (se derivate) | Range fisiologico | Unità di misura
CO | Gittata cardiaca (Cardiac Ouput) |  | 4.0 ÷ 8.0 | l/min
CI | Cardiac index |  | 2.6 ÷ 4.2 | l/(min*m2)
SV | Gittata sistolica (Stroke Volume) |  | 60 ÷ 100 | ml
SVI | Stroke volume index |  | 35 ÷ 45 | ml/m2
SVR | Resistenze sistemiche vascolari | (MAP–PVC)·80 CO | 800 ÷ 1400 | dyne*sec/cm5
SVRI | Resistenze sistemiche vascolari Indicizzate | (MAP–PVC)·80 CI | 1600 ÷ 2400 | dyne*sec*m2/cm5
CCE | Efficienza del ciclo cardiaco |  | -0.2 ÷ 0.3 | units
dP/dtmax | Pendenza massima di salita sistolica |  | 0.9 ÷ 1.3 | mmHg/msec
PPV | Variazione di pressione di polso |  | < 15** | %
SVV | Variazione di stroke volume |  | < 15** | %
SPV | Variazione di pressione sistolica |  | < 15** | %
DPV | Variazione di pressione dicrota |  | - | %
Variabili emodinamiche
Tutte le variabili del “vecchio” MostCare

## Slide 68: Parametri MostCare®
Resistenze Vascolari Sistemiche (SVR)
Postcarico
(MAP-CVP) * 80
CO
SVR =

## Slide 69: Parametri MostCare®
Parametri dinamici di fluid responsiveness
Precarico
PPV
SVV
Gunn, SR, Pinsky, MR Implications of arterial pressure variation in patients in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2001;7,212-217
M. Cannesson: Arterial Pressure Variation and Goal-Directed Fluid Therapy J. of Cardioth. and Vasc. Anesth.. Vol 24, No 3 (June), 2010: pp 487-497
M. Cannesson, M. Aboy, C.K. Hofer, M. Rehman: Pulse Pressure Variation: where we are today?, Journal of Clinical Monitoring and Computing (2011) 25:45–56
SPV
STROKE
VOLUME
PRELOAD DEPENDENCE
PRELOAD INDEPENDENCE
LVEDV (mL)
Frank Starling law

## Slide 70: Parametri MostCare®
Parametri dinamici di fluid responsiveness
Gunn, SR, Pinsky, MR Implications of arterial pressure variation in patients in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2001;7,212-217
M. Cannesson: Arterial Pressure Variation and Goal-Directed Fluid Therapy J. of Cardioth. and Vasc. Anesth.. Vol 24, No 3 (June), 2010: pp 487-497
M. Cannesson, M. Aboy, C.K. Hofer, M. Rehman: Pulse Pressure Variation: where we are today?, Journal of Clinical Monitoring and Computing (2011) 25:45–56
Airway Pressure
IBP
cmH2O
5
45
mmHg
60
120
Heart – Lung Interaction

## Slide 71: Parametri MostCare®
Parametri dinamici di fluid responsiveness
Gunn, SR, Pinsky, MR Implications of arterial pressure variation in patients in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2001;7,212-217
M. Cannesson: Arterial Pressure Variation and Goal-Directed Fluid Therapy J. of Cardioth. and Vasc. Anesth.. Vol 24, No 3 (June), 2010: pp 487-497
M. Cannesson, M. Aboy, C.K. Hofer, M. Rehman: Pulse Pressure Variation: where we are today?, Journal of Clinical Monitoring and Computing (2011) 25:45–56
PPV = PPmax-PPmin * 100
(PPmax+PPmin)/2

## Slide 72: Parametri MostCare®
Parametri dinamici di fluid responsiveness
Gunn, SR, Pinsky, MR Implications of arterial pressure variation in patients in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2001;7,212-217
M. Cannesson: Arterial Pressure Variation and Goal-Directed Fluid Therapy J. of Cardioth. and Vasc. Anesth.. Vol 24, No 3 (June), 2010: pp 487-497
M. Cannesson, M. Aboy, C.K. Hofer, M. Rehman: Pulse Pressure Variation: where we are today?, Journal of Clinical Monitoring and Computing (2011) 25:45–56
SVV = SVmax-SVmin * 100
(SVmax+SVmin)/2
SVV %
22.4

## Slide 74: Parametri MostCare®
Parametri dinamici di fluid responsiveness
Gunn, SR, Pinsky, MR Implications of arterial pressure variation in patients in the intensive care unit. Curr Opin Crit Care 2001;7,212-217
M. Cannesson: Arterial Pressure Variation and Goal-Directed Fluid Therapy J. of Cardioth. and Vasc. Anesth.. Vol 24, No 3 (June), 2010: pp 487-497
M. Cannesson, M. Aboy, C.K. Hofer, M. Rehman: Pulse Pressure Variation: where we are today?, Journal of Clinical Monitoring and Computing (2011) 25:45–56
PPV: Pulse Pressure Variation
SVV: Stroke Volume Variation
SPV: Systolic Pressure Variation
< 13-15 % = Valori normali
PPV
SVV
> 13-15 % = Ipovolemia?
PPV
SVV

## Slide 75
Il paziente è fluid responder?
In caso di:
  Ventilazione meccanica = Tidal Volume > 8 ml/kg
  Buon segnale di pressione arteriosa
  Ritmo sinusale
  PPV e/o SVV > ~15%
  ... ricevere fluidi potrà essere un beneficio per il paziente.

## Slide 76: Parametri MostCare®
Massima pendenza della salita sistolica: dP/dtMAX
Contrattilità
Funzione sistolica
dp/dt
Massima pendenza della salita sistolica
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.

## Slide 77: Parametri MostCare®
Massima pendenza della salita sistolica: dP/dtMAX
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.
Normal dP/dtMAX = 0.9 – 1.3 (mmHg/msec)
P
max dP/dt

## Slide 78: Parametri MostCare®
Massima pendenza della salita sistolica: dP/dtMAX
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.
Normal LV Contractility
Increased LV Contractility
Decreased LV Contractility
1.0 – 1.5 mmHg/msec
> 1.5
< 1

## Slide 79
Scolletta S et al. Assessment of left ventricular function by pulse wave analysis in critically ill patients. Intensive Care Med 2013;39: 1025-33
MostCare dP/dtMAX
Echo dP/dtMAX
correlation coefficient r = 0.93

## Slide 80: Parametri MostCare®
Cardiac Cycle Efficiency (CCE)
Romano SM: "Cardiac cycle efficiency: A new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system". Int J Cardiol. (2011), doi:10.1016/j.ijcard.2011.12.008
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.
Cardiac Cycle Efficiency

## Slide 81: Parametri MostCare®
Cardiac Cycle Efficiency (CCE)
Romano SM: "Cardiac cycle efficiency: A new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system". Int J Cardiol. (2011), doi:10.1016/j.ijcard.2011.12.008
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.
CCE
+1
COSA RAPPRESENTA?
La prestazione cardiocircolatoria in termini di rendimento, come rapporto tra la potenza sviluppata dal cuore e quella dissipata dal sistema cardio-vascolare.
COME VIENE CALCOLATO?
Rapporto fra il ciclo cardiaco ideale e quello reale
RANGE: da +1 a -1 (e inferiori)
VALORI “NORMALI”: -0.2 ÷ 0.3
-1
0
Il calcolo del CCE tiene in considerazione tutte le componenti dell’impedenza del sistema cardiovascolare: contrattilità, compliance arteriosa, resistenza vascolare ed arteriosa.

## Slide 82: Parametri MostCare®
Cardiac Cycle Efficiency (CCE)
Romano SM: "Cardiac cycle efficiency: A new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system". Int J Cardiol. (2011), doi:10.1016/j.ijcard.2011.12.008
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.
CONTRATTILITA’ DEI VENTRICOLI DESTRO E SINISTRO
COMPLIANCE / RIGIDITA’ DEI GRANDI VASI
COMPLIANCE DELL’ARTERIA POLMONARE
RESISTENZE VASCOLARI
CICLO CARDIACO
Fattori che impattano sul CCE

## Slide 83: Parametri MostCare®
Cardiac Cycle Efficiency (CCE)
Romano SM: "Cardiac cycle efficiency: A new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system". Int J Cardiol. (2011), doi:10.1016/j.ijcard.2011.12.008
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.

## Slide 84
Scolletta S et al. Assessment of left ventricular function by pulse wave analysis in critically ill patients. Intensive Care Med 2013;39: 1025-33
Cardiac Cycle Efficiency CCE LV Ejection Fraction LVEF
correlation coefficient r = 0.88
MostCare CCE
A –V coupling Ea/Ees
correlation coefficient r = - 0.81
Prediction of LVEF by CCE
Prediction of A-V coupling by CCE

## Slide 85: Parametri MostCare®
Cardiac Cycle Efficiency (CCE)
Romano SM: "Cardiac cycle efficiency: A new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system". Int J Cardiol. (2011), doi:10.1016/j.ijcard.2011.12.008
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.
 età  CCE
Aumentando la rigidità dei vasi, aumenta anche la velocità delle onde riflesse.
Tono vascolare  CCE
Per esempio, in un paziente anziano un valore di CCE ~ 0.3-0.4 è un valore relativamente elevato, si potrebbe sospettare una setticemia.
CCE è influenzato dalla rigidità dei vasi:

## Slide 86: Parametri MostCare®
Cardiac Cycle Efficiency (CCE)
Romano SM: "Cardiac cycle efficiency: A new parameter able to fully evaluate the dynamic interplay of the cardiovascular system". Int J Cardiol. (2011), doi:10.1016/j.ijcard.2011.12.008
S. Scolletta, L. Bodson, K. Donadello, A. Devigili, A. Herpain, FS Taccone, JL Vincent, D. De Backer.: “Left ventricular performance assessed by echocardiography and an uncalibrated pulse contour method in critically ill patients”; Poster ESICM 2010, Barcelona.
Solitamente:  HR  CCE
CCE è influenzato dalla frequenza cardiaca:
Solitamente:  preload  CCE
CCE è influenzato dal precarico:

## Slide 88: MostCareUp : nuove variabili
Oxygen delivery
Haemodynamic variables |  | Formulas | Pysiological range | Units
SpO2 | Arterial oxygen saturation |  | 96 ÷ 100 | %
DO2 | Oxygen delivery | DO2 = CO·CaO2 with CaO2=Hb·1,34·SaO2 | 900 ÷ 1000 | mL/min
DO2I | Oxygen delivery index | DO2I = DO2/BSA | 500 ÷ 600 | mL/min/m2

## Slide 89: MostCareUp : nuove variabili
Pressure variables
Haemodynamic variables |  | Formulas | Pysiological range | Units
PP | Pulse pressure | Psys-Pdia | 30 ÷ 50 | mmHg
MAP-Dic | Mean and dicrotic pressure difference | MAP-Dic | 15 ÷ 20 | mmHg
exclusive
exclusive

## Slide 90: MostCareUp : nuove variabili
Efficiency and cardiac function
Haemodynamic variables |  | Formulas | Pysiological range | Units
CPO | Cardiac power | MAP x CO/451 | 0.80 ÷ 1.20 | W
CPI | Cardiac power index | MAP x CI/451 | 0.50 ÷ 0.70 | W/m2

## Slide 91: MostCareUp : nuove variabili
Accoppiamento arterio-ventricolare
Haemodynamic variables |  | Formulas | Pysiological range | Units
Ea | Arterial elastance | Dic/SV | 1.10 ÷ 1.40 | mmHg/ml
PPV/SVV | Dynamic elastance | PPV/SVV |  | units
Z_tot | Cardiovascular impedance |  |  | mmHg*sec/ml
exclusive
exclusive
exclusive

## Slide 93: PPV/SVV

## Slide 94: MostCareUp : nuove variabili
Applicazioni specifiche
Haemodynamic variables |  | Formulas | Units
Diapk | Diastolic peak |  | mmHg
SVkg | Weighted stroke volume | SV/weight | ml/kg
exclusive
exclusive
To optimize the IABP system
Useful to evaluate paediatric stroke volume values

## Slide 95
Variabili emodinamiche |  | Formule (se derivate) | Range fisiologico | Unità di misura
CPO | Potenza cardiaca | MAP x CO/451 | 0.80 ÷ 1.20 | W
CPI | Indice di potenza cardiaca | MAP x CI/451 | 0.50 ÷ 0.70 | W/m2
PP | Pressione di polso | Psys-Pdia | 30 ÷ 50 | mmHg
MAP-Dic | Differenza fra pressioni media e dicrota | MAP-Dic | 15 ÷ 20 | mmHg
DO2 | Trasporto di ossigeno (derivato) | DO2 = CO * CaO2 con CaO2=Hb*1,34*SaO2 | 900 ÷ 1000 | mL/min
DO2I | Trasporto di ossigeno indicizzato (derivato) | DO2I = DO2/BSA | 500 ÷ 600 | mL/min/m2
PPV/SVV | Elastanza dinamica | PPV/SVV |  | units
Ea | Elastanza arteriosa | Dic/SV | 1.10 ÷ 1.40 | mmHg/ml
Z_tot | Impedenza cardiovascolare |  |  | mmHg*sec/ml
Diapk | Picco diastolico |  |  | mmHg
SVkg | Stroke Volume pesato | SV/weight |  | ml/kg
Nuove variabili emodinamiche
IABP
PED

## Slide 96
Option n.2 - MostCare Up with other patient monitors (temporary solution)
  old MONITOR-IN cable
Philips module with the analogue BP output (black hole connection)
Example of Philips monitor
Analogue input IN1

## Slide 97: Up to the top!

## Slide 98
Es. demo
Tachicardia

## Slide 99
Lato superiore
Modalità d’uso
Endless (no card)
On Demand
72 ore

## Slide 100
Lato destro
Segnali da/a paziente
ABP
CVP
Ingresso analogico
IN1

## Slide 101
Lato sinistro
Connettività e gestione dati
USB
HDMI
LAN
Wireless Technology

## Slide 102
Terapia Intensiva
Pediatria
Cardiologia
Anestesia

## Slide 104
Applicazioni SPECIFICHE

## Slide 105
Italia